电动牙科无油空压机操作规程及注意事项

1、危险：电源必须有可靠接地线

2、警告：清洁、维修前应切断整机电源

3、注意：该设备只能由经过适当培训的合格人员使用，下班时切断整机电源

4、正确存储：该设备必须置于通风干燥处，避免日晒雨淋

5、使用说明：

1）连接输气管，打开设备输气阀，接通电源，设备便可正常供给动力气

2）设备正常工作到压力表显示为0.7MPa时，本机器自动停止。当压力表显示为0.5MPa时，机器开始工作。随着动力气不断地使用，设备便周而复始地运行。

6、常见故障与排除：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 故障 | 原因 | 处理方法 |
| 设备不工作 | 停电 | 等待电源恢复 |
| 未接通电源 | 接通电源 |
| 储气罐有大于0.5MPa的压力，接通电源，压缩机不工作 | 压力开关处于断电状态 | 泄放储气罐内的压缩气，使其压力低于0.5MPa即可 |

若经过上述检查、处理后，设备仍不能正常工作，请于经销商或我公司售后服务人员联系，并告知产品型号、出厂编号及故障详细情况。

7、维护保养：

1）每天下班时必须切断电源

2）本机器的压力开关出厂前已经做过精细调整，若需调整应由专业人员去做

3）储气罐排水：当压力表显示压力为零时，缓缓旋动排水阀的手柄，使积水从排水阀放水管口喷出，直至积水放完后，反方向拧紧排水阀的手柄，并保证不漏气。一般每月须排放一次或多次（根据当地空气湿度）。